## 1-危险化学品
危险化学品安全检查表
课题组 |  |  | 安全员
房间号 |  |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
危险化学品 | (1)购买危险化学品时应向供应商索取正式的中文版化学品安全技术说明书(MSDS)；化学品安全技术说明(MSDS)应妥善保管，方便使用人员获得 |  |  | □合格 □不合格
| (2)危险化学品应标签完整，包装不应泄漏、生锈和损坏，封口应严密；不应使用饮料及生活用品容器盛放化学试剂和样品 |  |  | □合格 □不合格
| (3)实验室应有明显的安全标识，标识应保持清晰、完整，包括：化学品危险性质的警示标识；消防安全标志；禁止、警告、指令、提示等安全标志；应在实验室危险化学品使用场所的显著位置张贴或悬挂岗位安全操作规程和现场应急处置方案 |  |  | □合格 □不合格
| (4)危险化学品应存放在通风良好的储存柜内分类存储，不应地面、桌台存放，避免阳光直晒及接触热源；互为禁忌的化学品不应混合存放，灭火方法不同的危险化学品应进行隔离储存；实验台上易燃、易爆液体存放量不应超过一天操作所需数量，剩余化学品应放回适当的储存场所；腐蚀性化学品应单独存放在具有防腐蚀功能的储存柜内，并有防遗撒托盘 |  |  | □合格 □不合格
| (5)实验室每个专柜危险化学品的存储量不应超过50L或50kg。每间实验室内存放的除压缩气体和液化气体外的危险化学品总量不应超过100L或100kg，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过50L或50kg，且单一包装容器不应大于25L或25kg |  |  | □合格 □不合格
| (6)自行配制的实验样品，主要成分是危险化学品的按照危险化学品进行管理，应粘贴标签注明化学品成分、浓度等主要信息，不应随意放置于实验台，一个实验室房间放置不超过1个酸缸、1个碱缸，超过40平米房间各不超过2个 |  |  | □合格 □不合格
| (7)实验室应在相应试剂柜明显处张贴试剂清单、易制毒化学品清单、易制爆化学品清单并动态更新 |  |  | □合格 □不合格
| (8)易制爆化学品存储于专用防爆试剂柜内、双人管理，建立出入柜台账并做好使用记录及用途；出柜记录与实验记录应一致 |  |  | □合格 □不合格
| (9)剧毒化学品应单独存放在化学所剧毒库中，实行“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”的“五双”制度管理，严禁课题组及个人私自存储；剧毒化学品的领取，应由双人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日由双人退回 |  |  | □合格 □不合格
| (10)对过期、无使用价值或缺少安全标签、不清楚主要成分的危险化学品进行全面清理并退库 |  |  | □合格 □不合格
| (11)产生危险废物的实验室应设置专用内部暂存区，暂存区内原则上存放本实验室产生的危险废物，存放两种及以上不相容危险废物的，应分不同区域暂存；暂存区外边界地面应施划 30mm宽的黄色实线，并按规定设置危险废物警示标志；暂存区应建设防遗撒、防渗漏设施，或采取防溢容器作为防遗撒、防渗漏措施 |  |  | □合格 □不合格
| (12)暂存区内的危险废物应及时处置，存放时间最长不宜超过 3d；管理人员应对暂存区收集容器和防溢容器密封、破损、泄漏情况，标签粘贴及投放登记表填写情况，以及贮存期限等定期检查 |  |  | □合格 □不合格
| (13)防溢容器容积应当大于收集容器容积的 10%；防溢容器中放置多个收集容器时，容积应不小于最大收集容器容积的 150%或所有收集容器容积总和的 10%，取其最大值 |  |  | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 2-气瓶
气瓶安全检查表
课题组 |  | 安全员
房间号 |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
1 台账 | （1）课题组建立气瓶台账，并准确记录。 | □合格 □不合格
2 制度 | （2.1） 课题组需从严制定气瓶和气路安全管理制度、操作规程、应急预案。 | □合格 □不合格
| （2.2） 管理制度、操作规程、应急预案需具有针对性，需全面理解所用气体的化学性质，充分考虑储存环境、使用场景、气体用量等因素。附件列出的安全管理制度和操作规程供参考。 | □合格 □不合格
3 人员和培训 | （3.1）气瓶与气路管理员，是否经过培训，培训后是否具有相应能力（现场问询） | □合格 □不合格
| （3.2）气瓶与气路操作员，是否经过培训，培训后是否具有相应能力（现场问询） | □合格 □不合格
4 安全设施设备 | （4.1）使用惰性气体的实验室，需安装氧气浓度报警仪并确保其处于工作状态。 | □合格 □不合格
| （4.2）使用可燃和有毒有害气体的实验室，需设置防爆气体柜放置相应气瓶，同时安装相应的气体测报仪并确保其处于工作状态。 | □合格 □不合格
| （4.3）安装氧气浓度报警仪、可燃和有毒有害气体测报仪的实验室，需尽可能安装风机并将其与报警仪和测报仪连锁；使用可燃气体的实验室，风机应为防爆型风机。对不具有安装风机条件的实验室，需针对气体泄漏制定详细的安全处置预案。 | □合格 □不合格
| （4.4）产生废气（尾气）的实验室，需安装管道将废气（尾气）引至室外安全区域排放。 | □合格 □不合格
| （4.5）使用或产生有毒有害气体的实验室，需在适当的位置放置防毒面具、防护手套、防护服等必要的防护用品。 | □合格 □不合格
5 采购管理 | （5.1）实验室气瓶与气体应控制在最小需求量。 | □合格 □不合格
| （5.2）实验室气瓶和气体应购置于有资质生产、经营的单位。 | □合格 □不合格
| （5.3）气瓶到货后要严格验货并纪录台账。严禁接收钢印标识关键信息（耐压测试、生产日期、使用年限等）不全的气瓶，严禁接收无气体安全技术说明书的气体，严禁接收使用年限到期的气瓶，不接收表面明显锈蚀的气瓶，不接收附件（气阀安全帽、气瓶防震圈等）不全的气瓶。 | □合格 □不合格
6 储存管理 | （6.1） 高压（> 10 atm）气瓶存放位置要尽可能远离休息区、活动室等人员较为密集的地方；要尽可能集中放置在房间的一个角落（两面或多面靠墙）；要尽可能远离阳光、烘箱等热源。 | □合格 □不合格
| （6.2）气瓶存放时应牢固直立并固定，设置防倒链、防倒栏栅等设施，套好防震圈。 | □合格 □不合格
| （6.3）气瓶安全标签应清楚、完整，朝向要便于阅读。 | □合格 □不合格
| （6.4）气瓶应在检验合格期内，并坚持先入先出的使用原则。建议常用纯气或标准气储存超过5年，不常用的纯气或标准气储存超过3年，退库并登记。 | □合格 □不合格
| （6.5)对表面没有颜色标识的气瓶，课题组应当使用彩色贴纸做标识。建议红色贴纸对应氧化性气体，蓝色贴纸对应还原性气体，黄色贴纸对应惰性气体，无贴纸对应空瓶。 | □合格 □不合格
| （6.6）气瓶应分类、分区存放。可燃性和氧化性的气体气瓶应分区存放，禁止混放；有毒气体气瓶以及瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，应分区存放。可燃性和氧化性气体分区存放的安全距离不小于5米。 | □合格 □不合格
| （6.7）压缩气体和液化气体气瓶存储时，应避免与其它危险液体和固体化学品的存储禁忌。 (6.7.1)易燃气体气瓶与有机氧化剂、一级自燃物品、（发烟）硝酸和硫酸、氯磺酸不可以配存 (6.7.2)液氨或液氯钢瓶与氧化剂 [有机氧化剂、亚硝酸盐、（次）亚氯酸盐、其它无机氧化剂]、一级和二级自燃物品、易燃液体和固体、（发烟）硝酸和硫酸、氯磺酸不可以配存。 (6.7.3)液氨和液氯钢瓶不可以在同一库内配存。 (6.7.4）助燃气体（如氧气）气瓶与一级自燃物品、易燃液体和固体不可以配存。 | □合格 □不合格
| （6.8）氢气、液氨、液氯气瓶要尽可能安置在楼体外部。 | □合格 □不合格
| （6.9）氯气、乙块、环氧乙烷气瓶应设置在专用防爆柜中，其排风管应使用阻燃材料，确保报警器时刻处于工作状态。 | □合格 □不合格
| （6.10）洁净间等相对密闭空间尽可能不安置高压（> 10 atm）气瓶，课题组需确保相对密闭空间逃生通道的畅通。 | □合格 □不合格
| （6.11） 每间实验室存放的氧气和可燃气体各不宜超过一瓶或两天的用量。 | □合格 □不合格
| （6.12）实验室与仪器设备使用的气瓶应控制在最小需求量。 | □合格 □不合格
7 使用管理 | （7.1） 实验室需在气瓶和气路操作场所的显著位置张贴或悬挂气瓶和气路安全管理制度、操作规程和应急预案。 | □合格 □不合格
| （7.2）高压气瓶必须配备相应的减压阀，严禁使用二通阀、三通阀或金属细管代替减压阀。减压阀需与高压气瓶阀门直接连接，严禁通过气体管路将高压气瓶和减压阀进行连接。 | □合格 □不合格
| （7.3）高压纯氧气瓶需配置无油专用减压阀，下游管路和压力表头等避免使用油压测试过的材料，纯氧尾气外排前要经过惰性气体稀释，禁止使用油泵抽纯氧。 | □合格 □不合格
| （7.4） 打开高压气瓶阀门前，要使用惰性气体对下游管路进行必要的耐压和捡漏测试，禁止使用有毒有害、易燃助燃气体（例如氢气）对气路进行耐压和捡漏测试。 | □合格 □不合格
| （7.5） 打开可燃气体气瓶阀门前，要避免下游管路含氧气等氧化性气体。 | □合格 □不合格
| （7.6） 气体充装（使用）完成后，要第一时间关闭气瓶阀门。关闭阀门的力矩要适中，既要避免太松关不紧，也要避免太紧使得阀门材料失效（下次开启后无法关闭）。打开可燃气体气瓶阀门前，要避免下游管路含氧气等氧化性气体。 | □合格 □不合格
| （7.7）氢气、乙炔等在高压下与铜质材料发生化学反应，相应气体管路、阀门、表头等需避免使用铜质材料。 | □合格 □不合格
| （7.8）对长期（3年以上）不用的气体管路，需报废处理。 | □合格 □不合格
| （7.9）气体分装、倒瓶、不同浓度气体的配制操作需由严格培训并考核通过的人员完成。相应的实验室需具有条件良好的配气系统（含金属管路系统、真空泵、压力和真空显示装置、尾气外排系统等）。严禁将氧化性和还原性气体充装到同一气瓶，严禁向充装过氧化性气体的气瓶（空瓶）中冲入还原性气体，严禁向充装过还原性气体的气瓶（空瓶）中冲入氧化性气体。 | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 3-1水热反应釜
水热反应釜安全检查表
课题组 |  | 安全员
房间号 |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
实验安全条件 | 开展高压实验前，实验室需进行实验必要性和安全性论证，详细说明实验需求、项目来源、项目计划和效果等，并就实验场地、人员、设备、管理等进行安全论证，报告提交至科技处/综合处备案，经所内专家评估后，才可开展实验。实验条件发生变化时，需重新进行安全论证。 | □合格 □不合格
| 实验场地应保证具备安全操作条件，40㎡的实验室用于水热反应的烘箱不得超过2个，每台烘箱内单次放入水热反应釜不得超过5个。 | □合格 □不合格
| 涉及高压操作的实验室应安装视频监控，监控范围应保证全覆盖；操作场所应设置警示标志。 | □合格 □不合格
| 使用水热反应釜的实验人员须实行准入制度，具备相关化学知识、操作能力，经培训、考核合格后的人员，才可开展实验。 | □合格 □不合格
采购 | 采购水热反应釜应选择具有生产、设计资质的制造企业或经营资质的单位，核实相关资质能力合格后，向科技处提出采购申请。水热反应釜容积不能超过100毫升。 | □合格 □不合格
| 采购水热反应釜时应向供货单位索取产品合格证和使用说明书。 | □合格 □不合格
| 使用说明书应妥善保管，方便使用人员获得，随时查阅。 | □合格 □不合格
| 水热反应釜实验应使用符合国家标准的防爆型烘箱并加装安全防护罩，建立烘箱使用记录台账，记录中应包含日期、使用人、反应时间、反应温度、实验名称等信息。 | □合格 □不合格
人员培训 | 使用水热反应釜的实验人员进入实验室前应接受水热反应釜相关的安全知识培训、考核。安全培训主要包括如下内容： a) 水热反应釜特性和安全操作规程； b) 水热反应釜安全使用知识和注意事项； c) 水热反应釜突发情况的应急处置； d) 实验室安全设备设施、个体防护用品的使用和维护； e) 实验室有关事故案例； f) 其他需要培训的内容。 | □合格 □不合格
使用管理 | 实验室应建立水热反应釜台账，台账中应包含水热反应釜编号、采购日期、厂家、存放地点、使用人等信息。科技处应建立化学所统一台账，实验室与科技处登记台账信息应一致。 | □合格 □不合格
| 水热反应釜应专人专用，不得混合使用；实验室应结合实验条件，定期对水热反应釜进行检查，科技处定期进行抽查，发现釜体锈蚀、内衬老化、螺纹脱丝等实验室应及时淘汰。 | □合格 □不合格
| 实验室应建立水热反应釜的安全使用操作规程，明确使用方法和注意事项。 | □合格 □不合格
| 开始实验前必须估算反应体系在实验温度下的气体压力，特别注意除了计算液体的饱和蒸气压，还应考虑由于液体膨胀造成气体空间压缩额外增加产生的压力。实验室确定的重要环节必须在专人安全监督下操作。 | □合格 □不合格
| 实验时必须做好实验记录，记录中应包含反应物料名称与用量、溶剂体积、反应条件、升温恒温冷却时间、后处理步骤等信息。 | □合格 □不合格
| 水热反应釜装卸使用的台钳应固定在平台上，不得敲击，操作时应保持反应釜出口垂直向上，不得直对操作者以及其他实验室内人员头部和身体。 | □合格 □不合格
| 实验室应制定水热反应釜专项应急预案，预案中应包含应急处置工作领导小组、职责、处置程序、处置措施等，并在组内发布。 | □合格 □不合格
安全检查 | 实验室应对水热反应釜的使用情况和人员操作进行检查，及时纠正违规行为。 | □合格 □不合格
| 实验室应对涉及水热反应釜实验的其他设施设备如烘箱等定期进行检查，排除安全隐患。 | □合格 □不合格
| 实验结束后，水热反应釜应按要求清洗。 | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 3-2高压反应釜
高压反应釜安全检查表
课题组 |  | 安全员
房间号 |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
实验安全条件 | 开展高压实验前，实验室需进行实验必要性和安全性论证，详细说明实验需求、项目来源、项目计划和效果等，并就实验场地、人员、设备、管理等进行安全论证，报告提交至科技处/综合处备案，经所内专家评估后，方可开展实验。实验条件发生变化时，需重新进行安全论证。 | □合格 □不合格
| 实验场地应保证具备安全操作条件，每个实验室采购和存放的高压反应釜数量人均不应超过5个。 | □合格 □不合格
| 涉及高压操作的实验室应安装视频监控，监控范围应保证全覆盖；操作场所应设置警示标志。 | □合格 □不合格
| 使用高压反应釜的实验人员须实行准入制度，具备相关化学知识、操作能力，经培训、考核合格后的人员，方可开展实验。 | □合格 □不合格
采购 | 采购高压反应釜应选择具有生产、设计资质的制造企业或经营资质的单位，核实相关资质能力合格后，向科技处提出采购申请。 | □合格 □不合格
| 采购高压反应釜时应向供货单位索取产品合格证和使用说明书，并提供专门的配套工具。 | □合格 □不合格
| 使用说明书应妥善保管，方便使用人员获得，随时查阅。 | □合格 □不合格
人员培训 | 使用高压反应釜的实验人员进入实验室前应接受高压反应釜相关的安全知识培训、考核，做好安全培训记录。安全培训主要包括如下内容： a) 高压反应釜特性和安全操作规程； b) 高压反应釜安全使用知识和注意事项； c) 高压反应釜突发情况的应急处置； d) 实验室安全设备设施、个体防护用品的使用和维护； e) 实验室有关事故案例； f) 其他需要培训的内容。 | □合格 □不合格
使用管理 | 实验室应建立高压反应釜台账，台账中应包含高压反应釜编号、采购日期、厂家、存放地点、使用人等信息。科技处应建立化学所统一台账，实验室与科技处登记台账信息应一致。 | □合格 □不合格
| 高压反应釜应专人专用，不得混合使用。 | □合格 □不合格
| 实验室应结合实验条件，定期对高压反应釜进行检查标定压力表、热电偶、防爆阀等，发现存在安全隐患的应及时淘汰。 | □合格 □不合格
| 实验室应建立高压反应釜的安全使用操作规程，明确使用方法和注意事项。 | □合格 □不合格
实验操作 | 开始实验前必须向导师和安全员提交安全风险分析报告，进行风险评估。 | □合格 □不合格
| 实验操作前必须做好相关设备、器件的安全性检查，检查应包括如下内容： a) 高压反应釜与相关配件是否配套、釜体与釜盖是否密封； b) 气瓶压力是否充足﹑气瓶减压器与高压反应釜之间管道是否连接可靠； c) 压力表﹑温度计探头﹑防爆阀等受压原件是否连接牢固，是否灵活好用； d) 使用介质与釜体材料的兼容性，如操作不当易造成釜体腐蚀（如强酸），可使用四氟材质釜套； e) 其他应检查的内容。 发现不符合使用要求的，应立即停止使用并做淘汰处理，须返厂的由专业人员进行维修。 | □合格 □不合格
| 实验前预先根据反应物的量估算该反应能产生的最大压力，其产生的压力必须小于釜体所承受的最大压力。实验室确定的危险环节必须在专人安全监督下操作。 | □合格 □不合格
| 实验时必须做好实验记录，记录中应包含反应物料名称与用量、溶剂体积、反应条件（温度、压力、反应时间等）、后处理步骤等信息。 | □合格 □不合格
| 高压反应釜操作一定要严格遵守操作规程，避免出现以下违章操作行为：高压反应釜操作一定要严格遵守操作规程，避免出现以下违章操作行为： a) 加热过程中，应避免釜体脱离（或长时间脱离）加热炉，造成加热炉干烧，引起火灾。 b) 严禁速冷速热，以防温差过大造成釜体裂纹。 c) 操作过程中应避免用手直接触碰釜体或加热炉，防止烫伤。 d) 打开釜盖前一定要先排气，严禁带压打开高压反应釜。 e) 排气时，操作人员和其他人员应远离排气口，防止被高温蒸汽烫伤。卸压高压反应产生的尾气，应用胶管通向室外或者通风橱内。 f) 严禁超温超压使用，造成整个系统中最小耐压部件破裂。 g) 其他违章行为。 | □合格 □不合格
| 实验室应制定高压反应釜专项应急预案，预案中应包含应急处置工作领导小组、职责、处置程序、处置措施等，并在组内发布。 | □合格 □不合格
安全检查 | 实验室应对高压反应釜的使用情况和人员操作进行现场检查，及时纠正违规行为。 | □合格 □不合格
| 实验室应对涉及高压反应釜实验的其他设施设备如气瓶等定期进行检查，排除安全隐患。 | □合格 □不合格
| 实验结束后，高压反应釜应按要求清洗。 | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 4-冰箱
冰箱安全检查表
课题组 |  |  | 安全员
房间号 |  |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
冰箱 | 1.存放需低温保存的非易燃易爆化学品，冰箱应经过物业电工验收，有检验标志 |  |  | □合格 □不合格
| 2.冰箱使用年限不宜过长（10年），如出现噪音过大、制冷效果差、漏水、运转时发生颤抖等老化异常情况，要及时淘汰更新 |  |  | □合格 □不合格
| 3.试剂冰箱禁止放置于办公室、通道和露天存放 |  |  | □合格 □不合格
| 4.冰箱内储存的各类样品和试剂应有明细登记并及时更新，保证与实物相符 |  |  | □合格 □不合格
| 5.课题组应张贴冰箱管理责任人，负责冰箱的维护保养、日常检查、遗留试剂处理等项工作 |  |  | □合格 □不合格
| 6.需低温存放的易燃易爆化学品应存放在具有防爆功能的冰箱内，应满足以下要求： |  |  | □合格 □不合格
| (1)防爆冰箱应具有防爆功能标识（Ex） |  |  | □合格 □不合格
| (2)存储于防爆冰箱内的低温试剂应按性质及状态分区整齐存放并放置在防遗洒托盘上，禁止随意存放 |  |  | □合格 □不合格
| (3)应根据储存的危险化学品的危险特性，在防爆冰箱上张贴安全警示标志 |  |  | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 5-生物安全
生物安全检查表
课题组 |  | 安全员
房间号 |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
生物安全管理体系 | 生物安全管理责任部门应负责组织制定和修订实验室生物安全管理体系文件，应至少包括：安全管理手册； 生物菌（毒）种和样本的标准操作程序； 实验室各类仪器设备的操作使用说明和具体管理要求； 供现场工作人员快速使用的安全手册； 实验室日常监督、定期自查和管理评审制度； 安全保卫制度； 实验室用于标识、警示、指示、证明等的图文标识，包括用于特殊情况下的临时标识，如“污染” “消毒中”“设备检修”等。 | □合格 □不合格
| 实验室应对所有管理体系文件进行控制，制定和维持文件控制程序，确保实验室人员使用现行有效的文件。 | □合格 □不合格
| 实验室应建立对实验活动记录进行识别、收集、索引、访问、存放、维护及安全处置的程序。建立生物样品的购买、使用、存储、处理等记录。 | □合格 □不合格
风险评估与风险控制 | 实验室应建立并维持风险评估和风险控制程序，并明确实验室持续进行风险识别、风险评估和风险控制的具体要求。 | □合格 □不合格
| 应对所有拟从事致病性生物因子实验活动的风险进行评估。 | □合格 □不合格
| 风险评估报告内容应全面。风险评估内容至少应包括实验活动（项目计划）简介、评估目的、评估依据、评估方法/程序、评估内容、评估结论等。 | □合格 □不合格
| 应定期进行风险评估或对风险评估报告进行复审。 | □合格 □不合格
| 在以下情况发生时，应重新进行风险评估：生物学特性或防控策略发生变化； 开展新的实验活动或变更实验活动（包括设施、设备、人员、活动范围、规程等）； 操作超常规量或从事特殊活动； 本实验室或同类实验室发生感染事件、感染事故； 相关政策、法规、标准等发生改变。 | □合格 □不合格
| 是否根据风险评估结论采取相应的风险控制措施。 | □合格 □不合格
实验室设计原则及基本要求 | 实验室的设计应充分考虑人员和物品可通过的便利性，实验室分区合理。 | □合格 □不合格
| 实验室内温度、湿度、照度、噪声和洁净度等室内环境参数应符合工作要求，以及人员舒适性、卫生学等要求。 | □合格 □不合格
| 需要时（如：正当操作危险材料时），房间的入口应有警示和进入限制。 | □合格 □不合格
| 房间的门根据需要安装门锁，门锁应便于内部快速打开。 | □合格 □不合格
| 应设计紧急撤离路线，紧急出口处应有明显的标识。 | □合格 □不合格
| 实验室应根据房间或实验间在用、停用、消毒、维护等不同状态时的需要，采取适当的警示和进入限制措施，如警示牌、警示灯、警示线、门禁等。 | □合格 □不合格
设备设施 | 具备相应的生物实验设施条件：生物安全柜、洁净操作台（微生物实验）；细胞间、培养箱（细胞实验）；动物饲养笼具（动物实验）等 | □合格 □不合格
| 在实验室的工作区外应当有存放外衣和私人物品的设施，应将个人服装与实验室工作服分开放置。 | □合格 □不合格
| 实验室应设洗手池，水龙头开关宜为非手动式，宜设置在靠近出口处。 | □合格 □不合格
| 必要时，可配备适当的消毒、灭菌设备。 | □合格 □不合格
消毒和灭菌及实验废物处置 | 实验室应根据操作的病原微生物种类、污染的对象和污染程度等选择适宜的消毒和灭菌方法，以确保消毒效果。 | □合格 □不合格
| 实验室根据菌（毒）种、生物样本及其他感染性材料和污染物，可选用压力蒸汽灭菌方法或有效的化学消毒剂处理。 | □合格 □不合格
| 实验室按规定要求做好消毒与灭菌。 | □合格 □不合格
| 实验室应有对危险废弃物处理和处置的政策和程序，包括对排放标准及监测的规定。 | □合格 □不合格
| 实验室废弃物应分类存放，并对危险废弃物容器贴有警示标识。 | □合格 □不合格
| 实验室废弃物的消毒、灭菌及处置应有书面记录并存档。 | □合格 □不合格
应急预案和意外事故处置 | 实验室应制定应急预案和意外事故的处置程序，包括生物性、化学性、物理性、放射性等意外事故，以及火灾、水灾、冰冻、地震或人为破坏等突发紧急情况等。 | □合格 □不合格
| 应急预案应至少包括组织机构、应急原则、人员职责、应急通讯、个体防护、应对程序、应急设备、撤离计划和路线、污染源隔离和消毒、人员隔离和救治、现场隔离和控制、风险沟通等内容。应根据相关法规建立实验室事故报告制度。 | □合格 □不合格
| 实验室应对所有人员进行培训，确保人员熟悉应急预案。每年应至少组织所有实验室人员进行一次演练。 | □合格 □不合格
人员管理 | 建立工作人员准入及上岗考核制度，所有与实验活动相关的人员均应经过生物安全培训，经考核合格后取得相应的上岗资质。实验室相关人员进入实验室时应注意个人防护。 | □合格 □不合格
| 实验室或者实验室的设立单位应每年定期对工作人员培训（包括岗前培训和在岗培训），并对培训效果进行评估。 | □合格 □不合格
| 应建立实验室人员（包括实验、管理和维保人员）的技术档案、健康档案和培训档案。 | □合格 □不合格
| 临时参与实验活动的非本实验室人员应有相应记录。 | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 6-安全管理情况
实验室安全管理情况检查表
课题组 |  | 安全员
检查时间
检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
实验室的安全管理情况 | 实验室安全管理制度 |  | □完备 □基本完备 □无
| 近两年新进人员进组开展实验工作前的培训情况和相应的证明材料 |  | □有理论和操作培训 □只有理论或只有操作培训 □没有培训
| 近一年危险实验风险评估和应急预案 |  | □有评估有预案 □只有评估或只有预案 □无
| 重要设备设施和危险操作的操作规范 |  | □完备、已上墙 □基本完备 □无
| 近半年的实验记录 |  | □完整、规范 □基本规范 □不规范
课题组长（签字） |  |  | 检查人员（签字）

## 7-基础设施
基础设施安全检查表
课题组 |  |  | 安全员
房间号 |  |  | 检查时间
检查项目 | 检查内容 |  | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
用电安全 | 1.用电设备接线是否松动 |  | □合格 □不合格
| 2.同一插线板上有无长期超负荷同时使用多种用电设备 |  | □合格 □不合格
| 3.有无使用非国标劣质插线板 |  | □合格 □不合格
| 4.加热功能设备使用完毕后，是否只关掉开关未拔掉电源（如吹风机、低温恒温浴等带加热功能设备 |  | □合格 □不合格
| 5.有无经专业人员核查或设备检测，是否存在超负荷用电现象 |  | □合格 □不合格
| 6.实验室内有无私拉电线，使用临时电 |  | □合格 □不合格
| 7.实验室有无违规使用电暖器、小太阳等取暖设备 |  | □合格 □不合格
| 8.电动自行车电瓶等电池设备有无违规在实验室或者办公室内充电 |  | □合格 □不合格
| 9.大功率仪器（包括空调等）有专用插座，长期不用时应拔出电源插头。 |  | □合格 □不合格
| 10.水槽边不安装电源插座，如实在必要，应有防护挡板或防护罩 |  | □合格 □不合格
消防火灾隐患 | 1.实验室出入口及消防通道是否堵塞 |  | □合格 □不合格
| 2.有无未经申请擅自拆改消防设施，设备 |  | □合格 □不合格
| 3.有无未经申请擅自分割房间做隔断影响消防设施设备的使用 |  | □合格 □不合格
| 4.房间内外的管井中有无违规堆放化学试剂或者其他易燃物品 |  | □合格 □不合格
| 5.实验室内有无易燃，可燃杂物堆积 |  | □合格 □不合格
| 6.烘箱、马弗炉及其周围有无堆放易燃物、可然物 |  | □合格 □不合格
| 7.灭火器、灭火毯、灭火沙等消防器材有无缺失或遮挡、取用是否方便 |  | □合格 □不合格
给排水、暖通 | 1.实验完毕是否及时关闭末端阀门或者水龙头 |  | □合格 □不合格
| 2.下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  | □合格 □不合格
| 3.各类连接管无老化破损现象（特别是通风橱和冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  | □合格 □不合格
| 4.冬季有无未关窗致使暖气片及其他水管露设施冻裂跑水 |  | □合格 □不合格
办公环境 | 1.是否有档案柜或操作台高处置物，易坠落伤人 |  | □合格 □不合格
| 2.是否有较重物品放在位置较高的地方 |  | □合格 □不合格
| 3.天花板是否有脱落现象 |  | □合格 □不合格
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）

## 8-地下空间
地下空间安全检查表
课题组 |  | 安全员
房间号 |  | 检查时间
项目 | 检查内容 | 检查情况 | 备注（不合格情况在此说明）
违规物品 | 1.有无存放液化石油气钢瓶 | □有 □无
| 2.有无存放可燃、有毒、易爆气体钢瓶 | □有 □无
| 3.有无储存易燃、易爆、剧毒、腐蚀性危险品 | □有 □无
| 4.有无与合成实验有关的化学试剂 | □有 □无
违规行为 | 1.有无住人 | □有 □无
| 2.有无使用闪点小于60℃的液体做燃料 | □有 □无
| 3.有无倾倒废液、废水、无措施排放废气 | □有 □无
| 4.有无使用电暖器、热得快等大功率电器设备 | □有 □无
| 5.有无堵塞占用消防通道、人防通道，公共部位放置物品 | □有 □无
| 6.有无遮挡门、窗上的观察口 | □有 □无
用电安全 | 1.有无私拉电线，未使用镀锌金属管、金属线槽保护 | □有 □无
| 2.仪器设备有无使用移动插座 | □有 □无
| 3.有无超负荷用电 | □有 □无
| 4.有无使用0类（两插头）灯具及电气设备 | □有 □无
| 5.电气设备的金属外壳及金属构件有无可靠接地 | □有 □无
| 6.插座与可燃物距离是否太近 | □是 □否
| 7.有无使用大功率电器 | □有 □无
| 8.是否存在无人值守使用加热类设备 | □是 □否
用气安全 | 1.有无安装气体报警器 | □有 □无
| 2.有无提供安全使用证明 | □有 □无
环境卫生 | 1.室内是否脏乱差、不符合卫生要求 | □是 □否
| 2.有无堆放可燃易燃杂物 | □有 □无
规范使用 | 1.是否按申请时的用途进行使用 （分析测试、仪器研制） | □是 □否
| 2.有无进行合成实验 | □有 □无
人防设施设备 | 1.有无破坏人防墙体、防护门等就，降低防护级别 | □有 □无
| 2.有无破坏人防设施设备，使丧失防护功能 | □有 □无
课题组长（签字） |  | 检查人员（签字）